医学检验技术专业     毕业考核方案

医学技术系

二〇一五年三月

医学检验技术专业实习毕业考核方案

一、考核目的

毕业考核是检验学生在校学习的终结性考核，学生通过在校的理论学习和临床实习，完成了培养大纲规定的学习内容。通过本次考核，对学生专业知识和技能掌握程度进行客观、公正评价。

二、考核对象

1.2012级普通专科医学检验技术专业应届毕业生，79人。

2.2010级五年制医学检验技术专业应届毕业生，20人。

3.2013级升段医学检验技术专业应届毕业生，24人。

三、考核时间

2015年4月18日、19日。

四、考核地点

三号教学楼北楼二楼临床检验实验室

五、考核方法

结合医学检验技术专业的具体情况，参照职业资格等级考试内容制定考核内容。考核内容分理论、技能两部分。理论考核方式为闭卷考试，时间为2015年4月18日16:00-18:00、技能考核分两部分，一是实习总结报告为主，字数不少于三千字; 技能考核内容应为综合技能操作，拟定八个操作项目，考核时，学生抽取一项进行实际操作。考核老师按照操作项目考核评分标准逐一进行现场考评。时间为2015年4月19日全天。

六、考核内容及评价标准

1.理论部分(占30％)

闭卷考试，内容为综合知识，含本专业的各专业课程内容，共200道题，单选180道，多选20道。

2.技能部分(占70％)

（1）学生必须完成“毕业生实习总结报告”一份，占10％。报告格式、内容及评分标准见附件1（体例）。专业技能考核包括临床检验、血液学检验、生物化学检验、微生物学检验及输血技术等五门专业课程内容，共八个项目，占60％。考核项目内容见“医学检验技术专业毕业生技能考核项目表”。评分标准见附件2

| 序号 | 考核项目 | 考核地点 | 专业教师 | 附院专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白细胞分类计数 | 血液检验室 | 赵景颇 | 刘长海（一附院） |
| 2 | 白细胞显微镜计数 | 临床检验实验室 | 赵景颇 | 刘长海（一附院） |
| 3 | 革兰染色 | 微生物实验室 | 王 挺 | 陈志刚（二附院） |
| 4 | 交叉配血试验（盐水介质法） | 血液检验室 | 王 菲 | 陈志刚（二附院） |
| 5 | 静脉采血与抗凝 血浆分离 | 临床检验实验室 | 赵斐然 | 王国俭（二附院） |
| 6 | 尿干化学分析仪 镜检 | 检验仪器室 | 赵斐然 | 王国俭（二附院） |
| 7 | 血糖测定 | 生化仪器室 | 雷 呈 | 张静（一附院） |
| 8 | 血细胞分析仪使用 | 检验仪器室 | 王 婷 | 张静（二附院） |

2.评分标准

项目一：白细胞分类计数考核评分标准

班级　　　  　姓名　　 　　　学号　              得分

| 项目 | 项目总分 | 操作要求及分值 | 标准评分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 | 7 | 1.工作衣穿戴整齐（白大衣、帽子、手套、口罩） | 每缺一项扣1分 |  |  |
|  |  | 2.准时进实训室 | 未准时扣1分 |  |  |
|  |  | 3.使用普通话 | 未使用普通话扣1分 |  |  |
| 备齐用物 | 5 | 1.显微镜2.血涂片3.香柏油.4.擦镜纸5.乙醚 | 每缺一项扣1分 |  |  |
| 计数 | 42 | 1.观察血涂片外观，口述一张制备良好的血涂片的外观特点 | 叙述不准确酌情扣分，至5分扣完为止 |  |  |
|  |  | 2.观察染色完备的血涂片的颜色（琥珀色），叙述瑞氏染色法染色原理 | 叙述不准确酌情扣分，至5分扣完为止 |  |  |
|  |  | 3.低倍镜下观察血涂片，了解染色的情况和细胞分布情况，观测有无异常细胞 | 使用高倍计数扣1分 |  |  |
|  |  |  | 关闭暗光圈扣1分 |  |  |
|  |  |  | 降下聚光镜扣1分 |  |  |
|  |  |  | 观察时压破玻片扣2分 |  |  |
|  |  | 4.低倍镜下选择涂片的体尾交界处染色良好的区域。 | 选择部位不恰当扣2分 |  |  |
|  |  | 5.滴加适量香柏油，转油镜下观察 | 滴加香柏油过多或过少扣1分 |  |  |
|  |  |  | 转动物镜转换器的方法不正确，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 关闭暗光圈扣1分 |  |  |
|  |  |  | 降下聚光镜扣1分 |  |  |
|  |  |  | 观察时压破玻片扣2分 |  |  |
|  |  | 6.油镜下计数100个白细胞，按其形态特征进行分类计数 | 计数未到100个，每缺一个扣1分，直至扣完15分为止 |  |  |
| 绘图、报告 | 37 | 1.能正确绘制五种类型的白细胞，清晰标出细胞、细胞核、胞浆颗粒形态和颜色 | 每绘制错一种扣2分 |  |  |
|  |  | 2.准确辨认外周血中五类细胞 | 每辨认错一个细胞扣1分，直至扣完15分为止 |  |  |
|  |  | 3.规范书写外周血中的五类细胞 | 书写不规范扣2分 |  |  |
|  |  | 4.口述外周血中五类白细胞各所占比例 共 | 中性粒细胞50%-70%叙述不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 淋巴细胞 20%～40%叙述不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 单核细胞3％～10％叙述不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 嗜酸性粒细胞0.5％～5%叙述不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 嗜碱性粒细胞0％～1％叙述不正确扣2分 |  |  |
| 整理物品 | 6 | 物品归置整齐，试验台面干净整洁。 | 摆放无序，用物随意放扣1分， |  |  |
|  |  |  | 油镜未去油扣2分 |  |  |
|  |  |  | 显微镜归置不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 使用过的一次性物品未放入污物桶扣1分 |  |  |
| 熟练程度 | 3 | 操作正确、熟练 | 操作不熟练可酌情扣分 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目二：白细胞显微镜计数考核评分标准

班级　　　  　姓名　　 　　　学号　              得分

| 项目 | 项目总分 | 要求 | 标准评分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 | 7 | 1.工作衣穿戴整齐（白大衣、帽子、手套、口罩） | 每缺一项扣1分 |  |  |
|  |  | 2.准时进实训室 | 未准时扣1分 |  |  |
|  |  | 3.使用普通话 | 未使用普通话扣1分 |  |  |
| 备齐用物 | 12 | 1.小试管2.试管架3.改良Neubauer计数板4.计数板盖玻片5.移液器6.枪头7.20μl微量吸管8.乳胶头9.干棉球10.纱布11.托盘12.计算器13.签字笔14.实验报告纸.15.待测血液样本16.显微镜17.移液器架 | 每缺一项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 配置稀释血液样本 | 25 | 1.取小试管一支，作好标记 | 未做标记扣1分 |  |  |
|  |  | 2.调节移液器的刻度至380处 | 调整不准确扣1分 |  |  |
|  |  | 3.装好移液器吸头 | 不是旋转法装扣1分 |  |  |
|  |  | 4.移液器垂直液面下，吸取380 ul白细胞稀释液 | 未插入液面下扣1分 |  |  |
|  |  | 5.沿管壁缓缓将液体打入试管 | 未沿管壁扣1分 |  |  |
|  |  | 6.混匀血液样本6-8次 | 混匀次数不够扣1分 |  |  |
|  |  | 7.用微量吸管吸取20 ul全血 | 重吸扣1分 |  |  |
|  |  |  | 吸血不准多扣2分 |  |  |
|  |  |  | 吸血不准少扣2分 |  |  |
|  |  |  | 毛细管血液中出现断层扣2分 |  |  |
|  |  |  | 血液进入吸头扣2分 |  |  |
|  |  | 8.用棉球擦去管外余血 | 未擦扣2分 |  |  |
|  |  | 9.将血液缓缓打入管底 | 毛细管未插入稀释液底扣2分 |  |  |
|  |  |  | 排血时产生大量气泡扣2分 |  |  |
|  |  | 10.用上清液冲洗管壁2-3次 | 未用上清液冲洗毛细管扣2分 |  |  |
|  |  | 11.晃动试管使液体颜色转变 为褐色（口述原因） | 未答出原因扣2分 |  |  |
| 充 池 | 13 | 1.擦净计数板和盖玻片并盖好 | 未擦净扣1分 |  |  |
|  |  | 2.混匀液体 | 充池前未混匀扣2分 |  |  |
|  |  | 3.充池 | 一次充池不成功扣2分 |  |  |
|  |  |  | 充液过少出现气泡扣2分 |  |  |
|  |  |  | 充液过多溢出扣2分 |  |  |
|  |  |  | 充液中移动血盖片扣2分 |  |  |
|  |  | 4.静置1-2min, 使细胞下沉，计数 | 未等细胞下沉计数扣2分 |  |  |
| 计 数 | 15 | 1.正确使用显微镜 | 移动显微镜的方法不正确扣1分 使用高倍计数扣2分 未关暗光圈扣2分 物镜压倒玻片扣2分 转动物镜方法不正确2分 |  |  |
|  |  | 2.选择正确的计数区域 （口述：计数池四角的四个大方格） | 叙述不正确的扣3分 |  |  |
|  |  | 3.正确计数相应的细胞 ，遵守计数原则，正确计数压线细胞 | 叙述不正确扣3分 |  |  |
| 结果 报告 | 21 | 1.正确运用计算公式对计数结果进行计算 | 原始记录不完整规范扣1分 |  |  |
|  |  |  | 公式不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 计算过程不正确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 单位不正确扣1分 |  |  |
|  |  | 2.结果正确 | 与靶值相差超过10%扣15分，误差在5%不扣分 |  |  |
|  |  | 3.正确填写报告单 | 报告不完整、正确扣1分 |  |  |
| 整理 物品 | 5 | 物品归置整齐，试验台面干净整洁。 | 计数板、盖玻片随意放置扣1分 |  |  |
|  |  |  | 摆放无序，用物随意放扣1分， |  |  |
|  |  |  | 显微镜归置不正确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 使用过的一次性物品未放入污物桶扣1分 |  |  |
|  |  |  | 血标本外流，试剂外流扣1分 |  |  |
| 熟练 程度 | 2 | 操作正确、熟练 | 操作不熟练可酌情扣分 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目三 革兰染色（传统法）评分表

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　                    　　得分

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 报告参赛项目及序号，语言流畅 | 5 | 漏缺一项 | 1 |  |  |
|  |  | 着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签 |  | 着装不整、漏缺某一项 | 1 |  |  |
|  |  | 仪表端庄、头发符合要求 |  | 仪容、着装不整 | 1 |  |  |
|  |  | 选择并合理摆放实验器材、试剂及标本 |  | 工作台面凌乱、漏缺某一项 | 1 |  |  |
|  |  | 按正确顺序摆放染液 |  | 摆放染液顺序错误 | 1 |  |  |
| 2 | 编号 | 选择玻片并正确编号 | 1 | 未编号 | 1 |  |  |
| 3 | 点酒精灯 | 先提灯芯排气后点灯 | 1 | 不正确点燃酒精灯 | 1 |  |  |
| 4 | 制片 | 观察菌落 | 1 | 未观察菌落 | 1 |  |  |
|  |  | 无菌操作挑取细菌涂片 | 6 | 违反无菌操作 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环使用不规范、灭菌不当 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 未加生理盐水 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 菌落选择不当 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环未冷却取菌 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 涂片不均匀、过厚、过大或过小 | 1 |  |  |
|  |  | 干燥 | 1 | 涂片未完全干燥或过热 | 1 |  |  |
|  |  | 固定 | 1 | 标本片不按要求通过酒精灯火焰，未试热 | 1 |  |  |
|  |  | 熄灭酒精灯 | 1 | 未及时熄灭酒精灯或方法不正确 | 1 |  |  |
| 5 | 染色 | ①按顺序染色 ②加第一染液 ③染色一定时间 ④细小流水缓慢冲洗染液 ⑤加第二染液，依此类推，染完第四染液，冲洗干净 ⑥干燥 | 15 | 顺序错误 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 漏缺某一步骤染色 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 染色液过多 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 染液未盖住细菌涂片 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 染色时间过长或过短 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 脱色时间过长 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 先倒染液后冲水 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 冲水过大、过快 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 冲洗不干净 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 染色片未完全干燥 | 1 |  |  |
| 6 | 使用显微镜 | 正确取显微镜 | 5 | 取显微镜不正确 | 1 |  |  |
|  |  | 正确使用低倍镜找视野 |  | 未用低倍镜找视野 | 1 |  |  |
|  |  | 正确使用油镜找到细菌并报告 |  | 找不到细菌 | 1 |  |  |
|  |  | 熟练油镜使用 |  | 使用油镜不当，压坏玻片 | 1 |  |  |
|  |  | 正确擦拭油镜头 |  | 未擦拭或方法不当 | 1 |  |  |
| 7 | 结果 | 描述菌体颜色正确 | 30 | 描述菌体颜色错误 | 5 |  |  |
|  |  | 描述菌体形态正确 |  | 描述菌体形态错误 | 10 |  |  |
|  |  | 指认菌体G＋或G-正确 |  | 指认菌体G＋或G-错误 | 10 |  |  |
|  |  | 染色色彩清晰 |  | 红色、紫色不清晰 | 5 |  |  |
| 8 | 报告 | 正确报告找到革兰阳性球（杆）菌或找到革兰阴性球（杆）菌 | 26 | 报告错误或报告正确但与染色结果描述不一致 | 26 |  |  |
| 9 | 文明操作 | 操作结束清理工作台、物品放到指定位置、倒废液、用消毒液擦拭桌面（标本片放标本盒内） | 5 | 不清理工作台、物品没按要求放到指定位置、未倒废液、未用消毒液擦拭桌面 | 1 |  |  |
|  |  | 将使用过的一次性物品弃入污物缸或指定位置 |  | 用过的一次性物品未放入污物缸 | 1 |  |  |
|  |  | 注意保护器材 |  | 损坏器材 | 1 |  |  |
|  |  | 注意生物安全防护 |  | 划伤手和标本外溢等 | 1 |  |  |
|  |  | 实验后消毒手 |  | 实验后未消毒手 | 1 |  |  |
| 10 | 总体印象 | 安全，规范，流畅，完成质量好 | 2 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑 | 2 |  |  |
| 11 | 完成时间 | 不延时，超过规定时间5分钟，终止比赛 |  | 每超时1分钟 ，倒扣2分 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目四：交叉配血试验（盐水介质法）考核评分标准

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　                    　　得分

| 项目 | 项目 总分 | 操作要求 | 标准评分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 | 7 | 1.工作衣穿戴整齐（白大衣、帽子、手套、口罩） | 每缺一项扣1分 |  |  |
|  |  | 2.准时进实训室 | 未准时扣1分 |  |  |
|  |  | 3.使用普通话 | 未使用普通话扣1分 |  |  |
| 备齐 用物 | 12 | 1.生理盐水2.一次性滴管3.试管4.标记笔5.离心机6.试管架7.显微镜8.供者和受者静脉抗凝血9.载玻片10.镊子11.1ml移液枪12.枪头 | 每项1分每缺一项 扣1分 |  |  |
| 准备受者标本 | 12 | 1.3000r离心受者静脉抗凝血5分钟 | 离心转速和时间选择不正确扣2分 |  |  |
|  |  | 2.取试管1支分离出受者血浆，做好标记PS | 分离血浆时吸到红细胞扣2分 |  |  |
|  |  |  | 未标记扣1分 |  |  |
|  |  | 3.取试管一支，加1ml生理盐水，加100ul受者压积红细胞。混匀后3000r离心1min，倒掉上清液，在加入1ml生理盐水混匀，如此重复洗涤红细胞三次 | 加样量不准确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 离心转速和时间选择不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 倒掉上清时倒出红细胞扣1分 |  |  |
|  |  |  | 洗涤次数不够扣1分 |  |  |
|  |  | 4.配置受者10%红细胞悬液，标为PC | 配置浓度不准确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 未做标记扣1分 |  |  |
| 准备供血者标本 | 12 | 1.3000r离心受者静脉抗凝血5分钟 | 离心转速和时间选择不正确扣2分 |  |  |
|  |  | 2.取试管1支分离出受者血浆，做好标记DS | 分离血浆时吸到红细胞扣2分 |  |  |
|  |  |  | 未标记扣1分 |  |  |
|  |  | 3.取试管一支，加1ml生理盐水，加100ul受者压积红细胞。混匀后3000r离心1min，倒掉上清液，在加入1ml生理盐水混匀，如此重复洗涤红细胞三次 | 加样量不准确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 离心转速和时间选择不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 倒掉上清时倒出红细胞扣1分 |  |  |
|  |  |  | 洗涤次数不够扣1分 |  |  |
|  |  | 4.配置受者10%红细胞悬液，标为DC | 配置浓度不准确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 未做标记扣1分 |  |  |
| 交叉 配血 | 29 | 1.取试管两只，分别标记主侧次侧 | 未做标记扣2分 |  |  |
|  |  | 2. 在主侧配血管中分别加PS和DC各1滴，在次侧配血管分别加DS和PC各1滴 | 主侧和次侧加错扣25分 |  |  |
|  |  | 3.离心分离：1000r/min离心1 min。 | 离心转速和时间选择不正确扣2分 |  |  |
| 结果 判断 | 10 | 混匀，观察主侧及次测管的凝集情况，根据主侧及次测管的凝集情况判断配血是否成功，必要时要在显微镜下判断凝血情况。ABO同型配血，主侧、次侧均无溶血及凝集，异型配血时(指O型输给A、B、AB型，或A、B型输给AB型)，主侧无凝集无溶血，次侧有凝集无溶血 | 根据供者和受者的血型情况判断配血结果是否正确，如同型配血有凝集扣10分，如异形配血无凝集扣10分 |  |  |
| 书写 报告 | 11 | 报告方式 ① 受血者×××(X型) 血清＋供血者×××(X型) 红细胞 凝集与否及强弱程度 ②供血者×××(X型) 血清＋受血者×××(X型) 红细胞 凝集与否及强弱程度 ③受血者×××与供血者×××配血是否相合 | 1.格式正确不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.文字叙述不准确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.表述不合理扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.诊断不正确扣5分 |  |  |
| 整理 物品 | 5 | 物品归置整齐，试验台面干净整洁。 | 摆放无序，用物随意放扣1分， |  |  |
|  |  |  | 使用过的一次性物品未放入污物桶扣2分 |  |  |
|  |  |  | 血标本外流，试剂外流扣2分 |  |  |
| 熟练 程度 | 2 | 操作正确、熟练 | 操作不熟练可酌情扣分 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目五  静脉采血与抗凝  血浆分离考核评分标准

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　                    　　得分

| 项目 | 项目总分 | 要求 | 标准评分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 | 6 | 1.工作衣穿戴整齐（白大衣、帽子、手套、口罩） | 每缺一项扣2分 |  |  |
|  |  | 2.准时进实训室 | 未准时扣2分 |  |  |
|  |  | 3.使用普通话 | 未使用普通话扣2分 |  |  |
| 备齐用物 | 20 | 1.利器盒 2.标记笔 3.试管架 4. 真空抗凝管 5.一次性注射器 6.无菌棉签. 7压脉带 8.络合碘或75%乙醇 9.医疗废物桶 10.离心机 | 摆放凌乱、准备齐全 每项2分， 可酌情扣分扣完为止用品准备不全、 |  |  |
| 静脉采血过程 | 44 | 1准备抗凝管一支 2.打开一次性注射器包装(注意密封、有无过期) 3.受检者暴露静脉选择肘前正中静脉 4.碘伏消毒 由内向外环形消毒 5.在穿刺点大约6cm扎压脉带，叮嘱患者握紧拳头 6.取下无菌帽，左手拇指固定穿刺 部位下端，右手拇指和中指持注射器针筒，食指固定针头下座。 7.沿静脉走向使针头与皮肤成30度角，快速穿刺皮肤，然后成5度角刺破静脉壁计入静脉腔。 8.右手固定注射器，左手缓缓抽动注射器栓至所需要的血量。 9．叮嘱患者松拳，松开压脉带，用无菌棉签按压穿刺口，快速拔出针头，按压针孔5分钟以上。 10.取下针头，将血液沿管壁缓慢注入试管内，立即混匀（上下轻柔）5次以上，标记姓名。 | 1.是否检查一次性注射器密封和生产日期4分 2.准确找到穿刺静脉4分 3.消毒是否由内向外环形消毒4分 4．正确扎压脉带4分 5.针尖侧面和针筒刻度是否一直向上4分 6.拿注射器的姿势是否正确4分 7.标本的采集量是否准确4分 8.是否叮嘱患者按压伤5分钟以上4分 9标本混匀的姿势4分、次数是否正确4分 10标记姓名4分 |  |  |
| 分离血浆 | 10分 | 1.将离心机调制每分钟3500转 | 每项2.5分 |  |  |
|  |  | 2.设置时间为10分钟 |  |  |  |
|  |  | 3.配平离心机 |  |  |  |
|  |  | 4.将离心机放置平整的桌面 |  |  |  |
| 整理 物品 | 10 | 物品归置整齐，试验台面干净整洁。 | 计数板、盖玻片随意放置扣1分 |  |  |
|  |  |  | 摆放无序，用物随意放扣1分， |  |  |
|  |  |  | 显微镜归置不正确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 使用过的一次性物品未放入污物桶扣1分 |  |  |
|  |  |  | 血标本外流，试剂外流扣1分 |  |  |
| 熟练 程度 | 10 | 操作正确、熟练 | 操作不熟练可酌情扣分 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目六：尿干化学分析仪  镜检操作标准

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　                    　　得分

| 项目 | 项目 总分 | 操 作 要 求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 | 7 | 1.工作衣穿戴整齐（白大衣、帽子、手套、口罩） | 每缺一项扣1分 |  |  |
|  |  | 2.准时进实训室 | 未准时扣1分 |  |  |
|  |  | 3.使用普通话 | 未使用普通话扣1分 |  |  |
| 备齐 用物 | 10 | 1.干化学分析仪2.显微镜3.载玻片4.尿液干化学试纸条5.尿杯6.大试管7.滤纸8.试管架9.一次性滴管10.试纸质控带 | 每缺一项扣1分 |  |  |
| 操作 过程 | 61 | 1.仪器开启正确，等待仪器自检 | 仪器未自检就操作扣2分 |  |  |
|  |  | 2.做好质控 | 未做质控扣5分 |  |  |
|  |  | 3.观察尿液外观并描述 | 描述不准确扣5分 |  |  |
|  |  | 4.倒入试管中尿量适宜 | 过多或过少扣5分 |  |  |
|  |  | 5.取尿液干化学试纸条，要求取出试纸条后要立即盖上盖子 | 未及时盖试纸条筒盖子的扣3分 |  |  |
|  |  | 6.试纸条浸入尿液（要求每一个试剂块都浸湿，进入尿液的时间不能过长或过短，大约5-10s） | 试纸条有试剂块未浸湿扣5分 |  |  |
|  |  |  | 试纸条放入样本的时间过长或过短扣5分 |  |  |
|  |  | 7.滤纸滤去多余尿液 | 未滤去扣2分 |  |  |
|  |  | 8.按要求将试纸带放入仪器测定，要求：仪器进样口的传送带停止后才能放试带，试带的第三个试剂块对准进样口的第一个齿轮。 | 传送带未停止放试纸条扣3分 |  |  |
|  |  |  | 未对准防止扣3分 |  |  |
|  |  | 9.机器打印出检测结果 | 机器未能打印出结果扣10分 |  |  |
|  |  | 10.混匀尿液后取一滴于载玻片上 | 未混匀尿液扣3分 |  |  |
|  |  | 11.正确使用显微镜 | 可根据情况酌情扣分，直至5分扣完为止 |  |  |
|  |  | 12.用显微镜镜检（口述出镜检的内容：细胞、管型、结晶） | 回答每缺一项扣2分 |  |  |
| 结果报告、分析 | 15 | 1.机器顺利打印出检测结果与镜检内容相符 | 不相符扣5分 |  |  |
|  |  | 2.能结合仪器测定结果和显微镜镜检结果做简单的解释 | 可根据解释情况酌情扣分，直至10分扣完为止 |  |  |
| 整理 物品 | 5 | 物品归置整齐，试验台面干净整洁。 | 摆放无序，用物随意放扣1分， |  |  |
|  |  |  | 显微镜归置不正确扣1分 |  |  |
|  |  |  | 使用过的一次性物品未放入污物桶扣1分 |  |  |
|  |  |  | 尿液标本外流扣1分 |  |  |
|  |  |  | 载玻片随意摆放扣1分 |  |  |
| 熟练 程度 | 2 | 操作正确、熟练 | 可酌情扣分 |  |  |
| 总计 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目七 血糖测定（葡萄糖氧化酶偶联法）评分表

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　                    　　得分

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 （准备结束后举手报告开始计时） | 着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签、仪表端庄、头发符合要求 | 3 | 仪容、着装不整及漏缺某一项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 报告参赛项目及序号 |  | 漏缺一项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 准备器材：小号试管3支、试管架1个、1把2～20μl移液器及枪头、枪头盒、刻度吸管5ml或10ml一支、洗耳球一个、记号笔1支、托盘、计时器。 准备试剂：标准液、蒸馏水、酶工作液。 |  | 缺选及多选及台面凌乱 | 1 |  |  |  |
| 2 | 操作 | ①试管编号 ②空白管加蒸馏水20µl ③标准管加葡萄糖标准液20 µl ④测定管加血清20µl ⑤各管分别加酶工作液3 ml ⑥各管置37℃水浴保温10分钟取出比色 | 11 | 试管无编号 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空白管加蒸馏水 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准管加葡萄糖标准 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测定管加血清20µl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各管分别加酶工作液 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加液顺序错（应先加量少再加量多） | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加错液 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加液量不准确 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无混匀或混匀不规范 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无水浴 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水浴时间不准确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 加样枪的使用 | 5 | 左手使用加样枪 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加样枪枪头混用 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加样枪枪头液体未排尽 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加样枪用完未退除枪头 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用完未调至最大量程 | 1 |  |  |  |
|  |  | 刻度吸管的使用 | 6 | 取液未使用食指 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液体误入洗耳球 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 读数时视线未与凹液面平 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 读数时刻度吸管内有气泡 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 放液时试管及试剂瓶未倾斜 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 刻度吸管内的剩余液体未倒入废液桶 | 1 |  |  |  |
| 3 | 用722分光光度计比色 | ①调波长（505） ②将各管溶液倒入干燥清洁的比色杯，置比色槽中 ③调 “T 0” 和“T 100%”，重复2次 ④进行比色测定，记录读数，反应液倒回原试管 ⑤切断光路回位至显示器出现“0.0” | 14 | 无调波长或调波长不准 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无调T0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无调T100% | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 分光光度计闭盖预热 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 双手碰触比色杯光滑面 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒液后未用滤纸吸拭杯外壁 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比色杯未正确放比色槽 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示器未稳定时读数 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 读数不准确 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比色液体未达杯高一半 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 反应液无倒回原试管 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试管的反应液未倒入废液桶 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比色结束后未切断光路 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比色杯和试管未放入回收桶 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数据与报告 | 原始记录填写完整、规范 | 5 | 不完整、不规范 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单位正确 |  | 单位不正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 公式正确 |  | 公式不正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 计算过程及结果准确 |  | 计算过程及结果不正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 报告单正确完整 |  | 报告不完整、不正确 | 1 |  |  |  |
| 5 | 计数结果 | 相对误差（α）=(︱X－T︱/T) （X为计数值，T为靶值） | 50 | α≤5％ | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5％＜α≤60％， 扣分：(︱X－T︱/T)×50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | α＞60％ | 50 |  |  |  |
| 6 | 文明操作 | 操作完成清理台面 | 5 | 未清理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 将使用过的一次性物品弃入污物缸或指定位置。 |  | 使用过的一次性物品未放入垃圾桶 | 1 |  |  |  |
|  |  | 仪器的保护 |  | 损坏仪器 | 1 |  |  |  |
|  |  | 注意生物安全防护 |  | 划伤手和血标本外流等 | 1 |  |  |  |
|  |  | 实验后洗手 |  | 实验后不洗手 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总体印象 | 安全，规范，流畅，完成质量好 | 1 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑 | 1 |  |  |  |
| 8 | 完成时间 | 不延时，超过规定时间5分钟，终止比赛 |  | 每超时1分钟 ，倒扣2分 |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间

项目八  血细胞分析仪使用考核评分标准

班级　　　  　　姓名　　 　　　学号　                    　　得分

| 项目 | 项目总分 | 要求 | 标准评分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素质要求 | 10 | - 仪容、着装不整 （白大衣、帽子、手套、口罩） 2．工作台面整理 3.准时进实训室 4.使用普通话 | 仪容、着装不整扣2 用品准备不全，摆放凌乱扣2 未使用普通话扣2 未准时扣2 |  |  |
| 准 备 | 14 | 1.血细胞仪器质控 2.利器盒 3.标记笔 4.试管架 5. 血细胞分析仪及试剂 6.指控标准靶值 7.医疗废物桶 | 用品准备不全、 摆放凌乱 每项2分， 可酌情扣分 |  |  |
| 操作过程 | 46 | 1.仪器开启正确（先开启电脑在开启血细胞分析仪） 2.做质控标本，然后打印结果和质控靶值核对分析（口述） 3.核对申请单上患者信息和标本一致 4.在仪器上选择测定全血模式 5.在操作前检查血液标本是否有凝血、溶血（提问：怎么检查溶血的方法。在3000r/2min）（口述） 5.测定前标本上下轻柔混匀5次以上 6.进样 听到“嘀嘀“声取下标本 7.在电脑上准确输入病人信息 8.实验结束维护设备 9关闭仪器 | 每项3分可酌情扣分（提示；口述项目错误扣5分） |  |  |
| 结果报告、分析 | 10 | 1.打印出检测结果 2.打印患者信息于申请单一致 3.报告检测结果是否异常 4.审核 | 每项2.5分，可酌情扣分 |  |  |
| 整理物品 | 10 | - 操作完成后工作台处理 - 将使用过一次性物品丢入污物缸或者制定位置 - 仪器的保护 - 注意生物安全防护 | 每项2.5分可酌情扣分 |  |  |
| 熟练程度 | 10 | - 操作准确、熟练 - 不能延时 | 每5分项 可酌情扣分 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |  |  |  |

主考老师　　　　考核时间